海口市第四人民医院

议

价

文

件

文件编号：HSY2021-0330

项目名称：胰岛素泵

2021年3月30日

1、适用范围

本次议价仅适用于本次议价文件中所叙述项目的采购。

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 胰岛素泵 | 2 | 8 |

注：供应商须以包为单位对该包中的全部项目进行响应,不得拆分,不完整的报价将被拒绝。

2、报价

磋商供应商所提供的服务，必须满足磋商文件规定。对于不满足或不符合要求的报价，将视为无效报价。报价表单独密封。

附件：

报  价 表（格式）

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 胰岛素泵 | 2 |  |  |  |
| 报价合计（大写）： |  |  |  |  |  |

所有报价均使用人民币，所报价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的最终价格应包含：服务、调试、培训、税金和保险等费用。

供应商全称(盖章)：

供应商全权代表(签字)：

年   月    日

- 技术需求：

|  | 操作界面 | 图标逐层菜单式 |
| --- | --- | --- |
|  | 防水 | 有（7级防水），IPX7，可防溅水和一过性浸水 |
|  | 电机 | 瑞士maxon motor DC直流电机(空杯式专利电机) |
|  | 压力传感器 | 美国精量电子（深圳）有限公司的国际产品 |
|  | 屏幕显示 | 动画、图标、中文 |
|  | 储药器容量 | 3mL |
|  | 胰岛素选择 | U-100/ml |
|  | 胰岛素输注精度 | <±5% |
|  | 装药自动定位读数功能 | 有 |
|  | 操作模式 | 4种 |
|  | 屏幕显示胰岛素余量 | 有 |
|  | 屏幕显示电池余量 | 有 |
|  | 屏幕显示基础曲线 | 有 |
|  | 基础率分段 | 24个时段 |
|  | 基础率输注最小时段 | 60分钟 |
|  | 基础率输注方式 | 最小间隔5分钟，脉冲式胰岛素输注 |
|  | 基础率设置范围和步长 | 0.0U/h－6.0U/h, 0.1U增量 |
|  | 临时基础率调节方式 | 当前基础率倍率，0%-200%，以25%为步进量，9个设置比例，设置时间0-24h，25个时间设置。 |
|  | 临基率范围 | 0%-200%（间隔25%） |
|  | 大剂量设置范围 | 0.1U-87U |
|  | 大剂量输注方式 | 正常波、双波、大剂量向导 |
|  | 大剂量输注速度 | 约10U/分钟 |
|  | 大剂量设置增量 | 0.1U（0-10U)，1U（10-87） |
|  | 方波输注方式 | 有 |
|  | 双波输注方式 | 有 |
|  | 大剂量向导功能 | 有 |
|  | 预设餐前量 | 有 |
|  | 上次餐前量显示 | 有 |
|  | 日总量回顾 | 50次 |
|  | 基础率回顾 | 50次 |
|  | 大剂量回顾 | 50次 |
|  | 排气回顾 | 50次 （记录，时间，日期） |
|  | 报警回顾 | 50次 |
|  | 自动报警功能显示 | 5项 |
|  | 储药器剩余量不足报警 | 剩余20U单位报警方式，间隔1分钟 |
|  | 低液量报警 | 5U剩余单位报警方式，间隔1分钟 |
|  | 报警方式 | 蜂鸣、震动报警 |
|  | 测血糖提示 | 有 |
|  | 连接全院血糖管理系统 | 可同血糖仪、耳温枪、血压计连入全院血糖管理系统，对患者监测数据、治疗方案进行闭环式管理。 |
|  | 无线数据下载 | 有 （可下载50天数据） |
|  | 电池 | 一节DC3.0 V锂电池，市场可购买 |
|  | 内置时钟 | 24小时制 用户可调整时间，有备用电池 |
|  | 安全防护设定 | 自动锁键功能；密码保护的医生模式（可以设定日总量、大剂量、基础率的最大限量） |
|  | 保修期 | 4年 |
|  | 产品标准配置（附带的配件及耗材） | 胰岛素泵，沐浴袋、硅胶套、皮套、布挂带、腰带夹等配件 |
|  | 分类 | BF型设备（防电击保护） |

4、供应商承诺书（格式）

致：海口市第四人民医院

根据贵方                       文件，我公司响应并作为供应商向贵方提供的议价文件中资格文件一份，在完全满足贵方技术需求下的价格报价表一份，并保证所提供的全部文件内容真实有效，且资质证件完全符合国家和行业相关规定。

据此函，我公司宣布同意如下：

1、我们已详细审阅全部议价文件，且完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

2、我们同意按照议价文件要求，提供符合国家及行业要求的产品和其有关的一切数据、资料，并承担相应的责任和义务。

供应商全称(盖章)：

供应商代理人(签字)：

年    月     日

5、设备技术/服务偏离表，商务偏离表

请各参与议价单位认真填写设备技术/服务偏离表，商务偏离表，我院将对报名参与议价单位提供的数据进行符合性审查，总分值高于70分，进入下一轮议价会议，不合格者淘汰。

技术指标及商务响应符合性审查评分表

| 类别 | 评审项目 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务及技术部分 | 技术指标和配置的响应性 | 采购需求中，带“★”的技术指标，每有一项负偏离扣5分，非“★”技术指标每有一项负偏离扣3分，扣完为止。 | 60 |
|  | 商务响应 | 每有一项负偏离扣10分，扣完为止。 | 40 |

## 设备技术/服务偏离表

采购项目名称：胰岛素泵采购项目

| - 序号 | 招标规格 |  | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作界面 | 图标逐层菜单式 |  |  |  |
| 2 | 防水 | 有（7级防水），IPX7，可防溅水和一过性浸水 |  |  |  |
| 3 | 电机 | 瑞士maxon motor DC直流电机(空杯式专利电机) |  |  |  |
| 4 | 压力传感器 | 美国精量电子（深圳）有限公司的国际产品 |  |  |  |
| 5 | 屏幕显示 | 动画、图标、中文 |  |  |  |
| 6 | 储药器容量 | 3mL |  |  |  |
| 7 | 胰岛素选择 | U-100/ml |  |  |  |
| 8 | 胰岛素输注精度 | <±5% |  |  |  |
| 9 | 装药自动定位读数功能 | 有 |  |  |  |
| 10 | 操作模式 | 4种 |  |  |  |
| 11 | 屏幕显示胰岛素余量 | 有 |  |  |  |
| 12 | 屏幕显示电池余量 | 有 |  |  |  |
| 13 | 屏幕显示基础曲线 | 有 |  |  |  |
| 14 | 基础率分段 | 24个时段 |  |  |  |
| 15 | 基础率输注最小时段 | 60分钟 |  |  |  |
| 16 | 基础率输注方式 | 最小间隔5分钟，脉冲式胰岛素输注 |  |  |  |
| 17 | 基础率设置范围和步长 | 0.0U/h－6.0U/h, 0.1U增量 |  |  |  |
| 18 | 临时基础率调节方式 | 当前基础率倍率，0%-200%，以25%为步进量，9个设置比例，设置时间0-24h，25个时间设置。 |  |  |  |
| 19 | 临基率范围 | 0%-200%（间隔25%） |  |  |  |
| 20 | 大剂量设置范围 | 0.1U-87U |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或印章）：

日期：

说明：1、本表须针对议价文件技术规格书逐条应答；

- 所应答的技术指标应有具体内容，不能简单复制招标文件内容，或全部响应仅以“符合、满足”应答。

## 商务偏离表

采购项目名称：胰岛素采购项目

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期：4年 |  |  |  |
| 供货期30天内 |  |  |  |
| 售后服务：可提供12小时响应、必要时24小时赶到现场 |  |  |  |
| 合同支付方式：合同签订之日起7个工作日内且甲方收到乙方开具的等额增值税发票后预付总货款的30%，货物运达甲方指定地点，安装、调试，调试合格满半年后付 60%款，余总货款的10%作为质量保证金。 |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或印章）：

日期：

说明：

1、商务偏离表主要针对议价文件商务条款（包括议价文件中供货期、付款条件、质保期、售后服务等要求）填写；

2、对议价文件有任何偏离应列明，并标明“其他无偏离”；

6、法定代表人授权书：

- 法定代表人授权书

海口市第四人民医院：

（供应商全称）法定代表人          授权          （全权代表姓名）为全权代表，参加贵院组织的                       项目，全权处理采购活动中的一切事宜，并由我单位承担由其行为所造成的一切后果和法律后果。

法定代表人签字：

公司名称（盖章）

日   期：

委托代理人姓名：

职务：

身份证号码：

联系电话：

附：委托代理人身份证复印件